Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D.292.1.54/A/2017

........................................................

(miejscowość, data)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21

# Formularz OFERTowy

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn. „Dostawa aparatu do elektroforezy poziomej z wyposażeniem” -  nr zamówienia: DAN-D.292.1.54/A/2017 składamy poniższą Ofertę:

1. Przedmiot zamówienia:

| KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA |
| --- |
| Parametry techniczne | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. |
| APARAT DO ELEKTROFOREZY POZIOMEJ Z WYPOSAŻENIEM | zestaw w składzie: aparat do elektroforezy, zasilacz, materiały: tacki – szt. 3 |  |
| A) Aparat do elektroforezy |  |
| Materiał wykonania | wysoce odporny na bufory reakcyjne typu TAE (tris, EDTA, kwas octowy), TBE (tris, EDTA, kwas borowy) plastik, aparat odlewany (nie klejony) |  |
| Tacka UV | o wymiarach 20x25 cm, transparentna dla światła niebieskiego oraz UV |  |
| Grzebienie – szt. 2 | 20-dołkowe, o grubości 1mm, o barwnym oznaczeniu grubości i możliwością regulacji wysokości |  |
| Wylewanie żelu | za pomocą ograniczników do tacki dostarczanych wraz z zestawem |  |
| Nakładanie próbek | precyzyjne nakładanie próbek dzięki zastosowaniu kolorowych pasków na dnie tacki do wylewania żelu (paski dostarczone wraz z zestawem) |  |
| Elektrody | wykonane w 99,99% z platyny, typu kasetowego z barwnym oznaczeniem polarności |  |
| Pokrywa | asymetryczna (pozwalająca na podłączenie tylko w jednej prawidłowej orientacji |  |
| B) zasilacz | kompatybilny z zaoferowanym aparatem do elektroforezy |  |
| Parametry zasilacza | napięcie: 300V, natężenie 700 mA, moc maksymalna: 150 W, liczba wyjść: 4 pary, sterowanie mikroprocesorowe, z możliwością ustawień: stałe napięcie, stałe natężenie, timer: od 1 do 1999 min, wyposażony w alarm skok regulacji: 1V, 1 mA, zabezpieczenia: detekcja braku obciążenia, przerwania obwodu, przeciążenia, przed nadmierną temperaturą |  |
| C) materialy | tacka UV o wymiarach 20x10 cm – szt. 1, tacka UV o wymiarach 20x15 cm – szt. 1, tacka UV o wymiarach 20x20 cm – szt. 1 Wszystkie wymienione wyżej tacki muszą być transparentne dla światła niebieskiego oraz UV i kompatybilne z oferowanym aparatem do elektroforezy poziomej |  |
| Oferowany producent (firma), typ-model poszczególnych elementów zestawu: a) aparat do elektroforezy b) zasilacz c) materiały: - tacka UV 20x10 cm - tacka UV 20x15 cm - tacka UV 20x20 cm | Wzorcowe modele poszczególnych elementów zestawu: a) aparat do elektroforezy: MultiSUB Maxi 25 b) zasilacz: OmniPAC CS-300V c) materiały: - tacka UV 20x10 cm: MS20-UV10 - tacka UV 20x15 cm: MS20-UV15 - tacka UV 20x20 cm: MS20-UV20 | a)……………………………..…… b) ………………………………….. c) - ……………………………..…….. - ……………………………………. -…………………………………….. |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto poszczególnych elementów zestawu: a) aparat do elektroforezy ·································· b) zasilacz ····················································· c) materiały: - tacka UV 20x10 cm ···································· - tacka UV 20x15 cm ···································· - tacka UV 20x20 cm ···································· | ……………………………………… ……………………………………… ………………………..…..….…….. …………………………..….……… ……………………….…………….. |
| Wartość brutto zadania |  |

2. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

…………………… złotych (brutto) **

(słownie:……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………)

w tym podatek VAT………..(%)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

2. Oferujemy:

2.1. termin realizacji zamówienia wynoszący ….. dni   (maksymalnie 14 dni) licząc od daty zawarcia umowy.

2.2. termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

2.3. Gwarancję na całość przedmiotu zamówienia wynoszącą …… miesięcy (wymagane minimum: 12 miesięcy) od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący …… (maksymalnie 8 godzin roboczych****) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki. Zgłoszenia będą dokonywane faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.............................................. /lub telefonicznie pod numerem ............................................... .

- czas dokonywania napraw nie dłuższy niż: …… dni roboczych (maksymalny dopuszczalny: 14 dni roboczych***);

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w .................................................................................................................................... (adres, telefon).

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest ......................................................................................... (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

3. Oświadczamy, że:

3.1. zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz we wzorze umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

3.2. zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE

3.3. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę co najmniej 3 000,00 zł brutto (każda); a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie.

4. Zobowiązujemy się do:

4.1. dostarczenia instrukcji obsługi  języku polskim wraz z dostawą urządzenia.

4.2. dostarczenia Deklaracji Zgodności CE wraz z dostawą urządzenia.

4.3. dostarczenia karty gwarancyjnej wraz z dostawą urządzenia.

4.4. przeprowadzenia podczas montażu urządzenia 2-godzinnego szkolenia dla 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu.

4.5. kompletnego montażu urządzenia w miejscu dostawy.

5. Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia;

5.1. Jesteśmy związani ofertą przez okres ….…. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty;

5.2. Projekt umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, warunkach wynikających z niniejszej Oferty.

# 6. Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą:

# imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ............................................................/

# tel/ fax.:………………………………../ e-mail:.....................................................

7. Oferta składa się z ……..…… stron.

8. Załącznikami do Formularza Ofertowego są:

- projekt umowy zaparafowany przez Wykonawcę,

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego  rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym/adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: ……………………………….………………………………………….. *

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

*	Niewłaściwe skreślić.

**	Wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego - Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

***     Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

****  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)