Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.16.1/2018

# Formularz OFERTowy

........................................................

(miejscowość, data)

Nr oferty: ……………

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy do doręczeń: ……………………………………..….(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres )

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.„ dostawa i instalacja zestawu do chromatografii cieczowej HPLC z oprogramowaniem”-  nr zamówienia: DAN-D-292.1.16.1/2018 składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| ZESTAW DO CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ HPLC |  |
| Gradientowy system HPLC-DAD z automatyczną derywatyzacją w autosamplerze: Jednostka odgazowująca na minimum 5 kanałów, objętość kanału degazera nie większa niż: 400 µl, Pompa: układ tłoków równoległych w pompie, pulsacje w pompie nie większe niż: 0.1 MPa, zakres przepływów nie węższy niż: od 0.0001 do 10 mL/min, dokładność przepływu nie więcej niż: ±1%, precyzja przepływu nie gorzej niż: 0.06%RSD gradient minimum 4-składnikowy formowany po stronie niskiego ciśnienia, objętość mieszalnika gradientu nie większa niż 40 µl zakres formowania gradientu w zakresie minimum: od 0 do 100% w krokach co 0,1%, precyzja stężenia w gradiencie nie gorzej niż: ±0.1% (1 mL/min), maksymalny zakres ciśnień nie mniejszy niż: 44 MPa Taca ochronna: minimum 4 butle 1 l, Automatyczny podajnik próbek autosampler: dokładność objętości nastrzyku nie gorzej niż: ±1%, standardowy zakres nastrzyku nie węższy niż: od 0.1 do 100 μl, powtarzalność objętości nastrzyku nie gorsza niż: 0,20% RSD, współczynnik przeniesienia nie większy niż: 0,0025%, minimalny czas cyklu nastrzyku: 15 s, a w trybie nakładanym będącym w standardzie poniżej 3 sek., pojemność autosamplera nie mniejsza niż: 251 fiolek 1,5 lub 2 ml lub 4 płytki MTP w formacie 96-dołkowym, zakres termostatowania nie węższy niż: 4 do 45⁰C, funkcja automatycznego rozcieńczania próbek, funkcja automatycznej derywatyzacji przekolumnowej, podświetlane wnętrze autosamplera, Termostat na kolumny: termostatowanie z wymuszonym obiegiem powietrza, pojemność kolumn nie mniejsza niż: 6 kolumn o długości 10 cm lub 3 kolumny 30 cm, zakres termostatowania nie węższy niż: od 12⁰C poniżej temperatury otoczenia do 90⁰C, zakres nastawienia temperatury nie węższy niż: od 4⁰C do 90⁰C, precyzja ustawienia temperatury nie gorzej niż: ±0,1% Detektor UV-VIS-DAD: zakres spektralny nie węższy niż: 190 do 800 nm, rozdzielczość spektralna nie gorsza niż: 1.4 nm, rozdzielczość pikselowa nie gorsza niż: 0,6 nm/piksel, ilość elementów światłoczułych (diod) nie mniej niż: 1024, dokładność długości fali nie gorsza niż: ±1 nm, poziom szumów nie większy niż: ±3 × 10-6AU dryft nie gorszy niż: 500 × 10-6 AU/h, maksymalna szybkość zbierania danych: 100 Hz funkcja inteligentnego rozszerzania zakresu dynamicznego detektora, funkcja inteligentnej dekonwolucji pików nierozseperowanych, długość drogi optycznej celki pomiarowej: 10 mm, celka z termostatowaną optyką, Oprogramowanie sterujące całym systemem HPLC-DAD, do zbierania i przechowywania danych i analizy wyników: minimum dwa algorytmy integracji pików, posiadające funkcję rozszerzania zakresu liniowości detektora, posiadające funkcję dekonwolucji pików nierozseparowanych na kolumnie Jednostka sterująca (PC): system operacyjny w wersji PL np. Windows 10, procesor co najmniej 6-rdzeniowy, pamięci RAM 8 GB, dysk HDD 500 GB, klawiatura, standardowa 102 klawisze, układ QWERTY, złącze USB, bezprzewodowa, kolor czarny mysz, optyczna z 2 przyciskami i rolką do przewijania, komunikacja: bezprzewodowa, złącze USB, monitor LCD 24 cale, jasność przynajmniej 250 kandeli/m2, rozdzielczość przynajmniej Full HD zestaw startowy do HPLC/UHPLC nakrętka do UHPLC, ferule do UHPLC, butelka 1l z nakrętką x 5 szt. zestaw 4 szt. nakrętek do faz HPLC z filtrami, filtr na zlewki, baniak 8 l z HDPE z zakrętką, taca zabezpieczająca butlę na zlewki listwa zasilająca 1 kolumna analityczna do oznaczania związków polifenolowych do oferowanego chromatografu |  |
| Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model: chromatograf pompa termostat na kolumny detektor oprogramowanie jednostka sterująca ( PC-podzespołów, monitora) | ……………………………….…….. ……………. ………………………. ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… …………………………………… |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto zestawu (z wyodrębnianiem ceny jednostki sterującej (komputera PC i monitora) | Wartość brutto zestawu:………………… W TYM: cena brutto jednostki sterującej (PC pkt 8 od a do f): …………………. cena brutto monitora jednostki sterującej PC pkt 8 g): …………… |

- Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry  oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów, modułów, podzespołów 
i  wyposażenia  (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK).

- W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt równoważny w stosunku do wymaganego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu równoważnego 
w stosunku do określonego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez sprzęt równoważny Zamawiający rozumie sprzęt 
o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym w tabeli parametrów technicznych.

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:  *

……………………………….złotych (brutto) słownie……………………………………………………………………………………………… w tym  podatek VAT………………………(%)

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

- Oferujemy: *

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia wynoszący …………. tygodnie (wymagany: maksymalnie 
5 tygodni) licząc od daty zawarcia umowy,

Nie wcześniej jednak niż przed dniem przekazania Wykonawcy (przez Zamawiającego) zaświadczenia wydanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie na zastosowanie podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 26 pkt 1 ustawy o podatku od towarów usług z dnia 11.03.2004 z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), potwierdzającego, że jednostka sterująca (komputer PC, monitor)  objęte zamówieniem, są przeznaczone do placówki oświatowej, lub informacji o braku uzyskania takiego zaświadczenia. O uzyskaniu  zaświadczenia 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie lub braku Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie.

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT. Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu:

- ………………. pracowników Zamawiającego ( wymagane: minimum 8 pracowników) przez ……….godzin/dziennie (wymagane: minimum przez 8 godzin/dziennie), przez ………. dni (wymagane: minimum przez 4 dni)  po dostawie i instalacji,

- gwarancję na przedmiot zamówienia wynoszącą ……….. miesięcy (wymagane: minimum 24 miesiące) od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący……….godzin roboczych (wymagany: maksymalnie 48 godzin roboczych***) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki,

Zgłoszenia będą dokonywane:

faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.......................  /lub telefonicznie pod numerem ...............................................,

- czas dokonywania napraw: nie dłuższy niż: ……… dni roboczych (wymagany: maksymalnie: 7 dni roboczych**) od daty zgłoszenia usterki,

- oprogramowanie sterujące całym systemem HPLC-DAD, do zbierania i przechowywania danych  
i analizy wyników ………………………………………(wymagana: w języku angielskim, licencja bezterminowa, na jedno  stanowisko komputerowe) dostarczone na nośniku  ………….(USB)  lub …………………………….(z kluczem w postaci kodu cyfrowego),

- gwarancja na nośnik (USB) oprogramowania (jeżeli dotyczy)..............miesięcy(wymagana: minimum 24 miesiące),

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym wskazanym przez Zamawiającego, zaś 
w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w: ................................................................................ (nazwa firmy, adres, telefon),

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest .........................................................(imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi/odczynnikami chemicznymi, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp.), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy, wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wymagane oprogramowanie winno być zainstalowane  przez Wykonawcę na dostarczonej jednostce sterującej (PC),

- zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę* co najmniej 120  000,00 zł brutto (każda), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- akceptujemy „ Istotne postanowienia  umowy” - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych i warunkach wynikających z niniejszej oferty.

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.**

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia.

- Do oferty należy załączyć:

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania 
w obrocie prawnym lub adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: * ……………………,

- w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie,

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu i oprogramowania w języku ……………..(wymagana: w języku polskim i angielskim),

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,

- dostarczenia oprogramowania  na nośniku ……………….(USB) lub …………………… (z kluczem 
w postaci kodu cyfrowego),

- dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,

- przeprowadzenia podczas montażu/instalacji sprzętu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania sprzętu oraz z obsługi,

- kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy.

- Jesteśmy związani ofertą przez okres  ….……. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty.

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax .:………………………………../ e-mail:. ....................................................

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia.

- Oferta składa się z ……..…… stron.

- Wykonawca świadomy jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadcza, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach i ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu 
z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga!

- Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić

- ** Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- ***  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)