Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.47.1/2018

# Formularz OFERTowy

........................................................

(miejscowość, data)

Nr oferty: ……………

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy do doręczeń: ……………………………………..….(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres )

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.„ dostawa termocyklera Real Time PCR z HRM”,-  nr zamówienia: DAN-D-292.1.47.1/2018 składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| TERMOCYKLER REAL TIME PCR Z HRM |  |
| Termocykler real time PCR, 2-kanałowy z modułem do wysokorozdzielczych analiz HRM: Kanały detekcji: zielony, żółty, Wzbudzenie sygnału: wysokoenergetyczna dioda LED osobna dla każdego kanału, Odczyt sygnału: fotodioda osobna dla każdego kanału, Stała droga optyczna, bez ruchomych elementów, Brak potrzeby stosowania barwnika referencyjnego typu ROX, Termocykler rotorowy, wykorzystujący indukcję magnetyczną do grzania i chłodzenia, Jednorodność temperatury w komorze reakcyjnej ±0,050C, Dokładność temperatury ±0,250C, Rzeczywisty HRM sprzętowy, Objętość reakcji 5-30µl, ustawiana w oprogramowaniu, Możliwość jednoczesnego wykonania do 48 reakcji, Możliwość sterowania termocyklerem z poziomu zewnętrznego komputera, Możliwość połączenia termocyklera z komputerem za pomocą złącza USB i za pomocą bezprzewodowego interfejsu bluetooth, Możliwość podłączenia i zarządzania 10 termocyklerami z poziomu jednego komputera, Automatyczne zapisywanie danych w trakcie trwania eksperymentu w pamięci urządzenia, a nie na zewnętrznym komputerze sterującym. Możliwość zabrania komputera od termocyklera podczas pracy. Po ponownym połączeniu się komputera z termocyklerem przez bluetooth wyniki winny być automatycznie przesyłane z termocyklerów do komputera, Możliwość łączenia wyników uzyskanych z różnych eksperymentów z różnych urządzeń w jeden wynik/raport, Oprogramowanie do projektowania reakcji i analizy otrzymanych danych: pozwalające na wykonywanie analiz: absolute quantification, relative quantification, allelic discrimination, melt, HRM, cycling bez limitu licencji i z darmowymi aktualizacjami, Możliwość generowania raportów i zapisywania ich w następujących formatach: pdf, html, rtf, xls, xlsx, csv, Możliwość bezpośredniego wysłania raportu za pomocą poczty email z poziomu oprogramowania termocyklera, W komplecie zestaw probówek na 960 reakcji, Możliwość podłączenia instrumentu do zewnętrznej baterii przenośnej umożliwiające użycie termocyklera w terenie bez dostępu do prądu stałego. |  |
| Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model: |  |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto | Wartość brutto |

- Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry  oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów, modułów, podzespołów 
i  wyposażenia  (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK).

- W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt równoważny w stosunku do wymaganego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu równoważnego 
w stosunku do określonego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez sprzęt równoważny Zamawiający rozumie sprzęt 
o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym w tabeli parametrów technicznych.

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:  *

……………………………….złotych (brutto) słownie……………………………………………………………………………………………… w tym  podatek VAT………………………(%)

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

- Oferujemy: *

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia wynoszący …………. tygodnie (wymagany: maksymalnie 
6 tygodni) licząc od daty zawarcia umowy,

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT. Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu:

- ………………. pracowników Zamawiającego ( wymagane min.: 10 pracowników) przez ……….godzin/y (wymagane min. przez 5 godzin/dziennie ), przez ………. dni (wymagane: min. przez 1 dzień)  po dostawie i instalacji,

- gwarancję na przedmiot zamówienia wynoszącą ……….. miesięcy (wymagane: minimum 24 miesiące) od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący……….godzin roboczych (wymagany: maksymalnie 72 godziny robocze***) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki,

Zgłoszenia będą dokonywane:

faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.......................  /lub telefonicznie pod numerem ...............................................,

- czas dokonywania napraw: nie dłuższy niż: ……… dni roboczych (wymagany: maksymalnie: 8 dni roboczych a  przy przekroczeniu czasu dokonania naprawy urządzenie zastępcze**) od daty zgłoszenia usterki,

- Oprogramowanie do projektowania reakcji i analizy otrzymanych danych ………………………………………(wymagane: w języku polskim lub angielskim),  dostarczone na nośniku  USB, bez limitu licencji i z darmowymi aktualizacjami,

- gwarancja na nośnik (USB) oprogramowania ........... miesięcy    (wymagana: minimum 24 miesiące),

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym 
w: ................................................................................................ (nazwa firmy, adres, telefon),

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest .........................................................(imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail),

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym oprzyrządowaniem, z okablowaniem, materiałami startowymi jeżeli takie są konieczne do uruchomienia urządzenia, niezbędnym wyposażeniem np.: baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki i itp.), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy, wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wymagane oprogramowanie winno  być zainstalowane  przez Wykonawcę na wskazanej przez Zamawiającego jednostce sterującej (PC)

- zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę* co najmniej 50  000,00 zł brutto (każda), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- akceptujemy „ Istotne postanowienia  umowy” - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych i warunkach wynikających z niniejszej oferty.

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.**

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia.

- Do oferty należy załączyć:

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania 
w obrocie prawnym lub adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: * ……………………,

- w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie,

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu i oprogramowania w języku ……………..(wymagane: w języku polskim lub angielskim),

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,

- dostarczenia oprogramowania  na nośniku USB

- dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,

- przeprowadzenia podczas montażu/instalacji sprzętu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania sprzętu oraz z obsługi,

- kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy.

- Jesteśmy związani ofertą przez okres  ….……. dni (co najmniej 45 dni) licząc od złożenia oferty.

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax .:………………………………../ e-mail:. ....................................................

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia.

- Oferta składa się z ……..…… stron.

- Wykonawca świadomy jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadcza, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach i ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu 
z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga!

- Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić

- ** Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- ***  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)